| Calibration | Serial # | Cali.  Max. RFU | % (#) Field  RFU Above | Chl (ug/L)  RFU Below | Chl (ug/L)  RFU Above |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2015-03-16 | 0982 | 49023.0 | 46% (918) | 0 - 1.02 | 0.07 - 25.22 |
| 2016-04-16 | 0982 | 176792.6 | 8% (105) | 0 - 4.01 | 0.86 - 24.88 |
| 2017-05-02 | 0982 | 143410.6 | 11% (201) | 0 - 2.99 | 1.61 - 25.42 |
| 2018-05-04 | 0982 | 465512.5 | 2% (46) | 0 - 10.61 | 8.83 - 29.5 |
| 2019-05-09 | 0982 | 464572.5 | 1% (8) | 0 - 11.47 | 11.15 - 18.16 |
| 2015-03-19 | 1154 | 207968.2 | 8% (162) | 0 - 2.88 | 0.92 - 19.72 |
| 2015-08-06 | 1154 | 212901.4 | 3% (68) | 0 - 4.34 | 0.07 - 23.47 |
| 2016-05-04 | 1154 | 215550.9 | 8% (68) | 0.01 - 4.53 | 0.48 - 29.64 |
| 2017-01-08 | 1154 | 230431.6 | 5% (54) | 0 - 3.34 | 0.7 - 12.94 |
| 2017-08-16 | 1154 | 206334.6 | 5% (52) | 0 - 3.26 | 3.3 - 25.34 |
| 2019-05-09 | 1154 | 608507.2 | 1% (9) | 0.01 - 6.09 | 4.11 - 15.86 |

| Calibration | Loc. | Serial # | Cali.  Max. RFU | Cali.  Chl Max | % (#) Field  RFU Above | Chl (ug/L)  RFU Below | Chl (ug/L)  RFU Above |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2015-03-16 | Hakai | 0982 | 49023.0 | 30 | 46% (918) | 0 - 1.02 | 0.07 - 25.22 |
| 2016-04-16 | Hakai | 0982 | 176792.6 | 108 | 8% (105) | 0 - 4.01 | 0.86 - 24.88 |
| 2017-05-02 | Hakai | 0982 | 143410.6 | 90 | 11% (201) | 0 - 2.99 | 1.61 - 25.42 |
| 2018-05-04 | DFO | 0982 | 465512.5 | 299 | 2% (46) | 0 - 10.61 | 8.83 - 29.5 |
| 2019-05-09 | DFO | 0982 | 464572.5 | 306 | 1% (8) | 0 - 11.47 | 11.15 - 18.16 |
| 2015-03-19 | Hakai | 1154 | 207968.2 | 92 | 8% (162) | 0 - 2.88 | 0.92 - 19.72 |
| 2015-08-06 | Hakai | 1154 | 212901.4 | 108 | 3% (68) | 0 - 4.34 | 0.07 - 23.47 |
| 2016-05-04 | Hakai | 1154 | 215550.9 | 100 | 8% (68) | 0.01 - 4.53 | 0.48 - 29.64 |
| 2017-01-08 | Hakai | 1154 | 230431.6 | 100 | 5% (54) | 0 - 3.34 | 0.7 - 12.94 |
| 2017-08-16 | Hakai | 1154 | 206334.6 | 112 | 5% (52) | 0 - 3.26 | 3.3 - 25.34 |
| 2018-05-04 | DFO | 1154 | 591756.7 | 299 | - | - | - |
| 2019-05-09 | DFO | 1154 | 608507.2 | 306 | 1% (9) | 0.01 - 6.09 | 4.11 - 15.86 |